**Техническое задание**

**Насос для установки УДЭ-1 (в сборе)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос для установки УДЭ-1  | Назначение | для заполнения раствором внутренних каналов эндоскопа  |
| Совместимость | полная совместимость с установкой дезинфекционной эндоскопической УДЭ-1-«КРОНТ» |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Непрерывная подача раствора во внутренние каналы эндоскопа без образования пузырьков воздуха | Наличие |
| Объем жидкости, прокачиваемой за один рабочий цикл (объемжидкости, прокачиваемой при поднимании и опускании поршня насоса), не менее, см³ | 30±3 |
| Максимальное рабочее давление насоса:- при поднимании поршня насоса, атм-при опускании поршня насоса, атм | – 0,8– 0,4  |
| Усилие, прикладываемое к рукоятке насоса при прокачке, Н (кгс), неболее:- при движении поршня вверх - при движении поршня вниз  | – 30 (3) – 15 (1,5) |
| Габаритные размеры (в собранном виде), мм | длина - 280±20ширина - 55±5 |