**Техническое задание**

**Насос для установки УДЭ-1 (в сборе)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос для установки УДЭ-1 | Назначение | для заполнения раствором внутренних каналов эндоскопа |
| Совместимость | полная совместимость с установкой дезинфекционной эндоскопической УДЭ-1-«КРОНТ» |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Непрерывная подача раствора во внутренние каналы эндоскопа без образования пузырьков воздуха | Наличие |
| Объем жидкости, прокачиваемой за один рабочий цикл (объем  жидкости, прокачиваемой при поднимании и опускании поршня насоса), не менее, см³ | 30±3 |
| Максимальное рабочее давление насоса:  - при поднимании поршня насоса, атм  -при опускании поршня насоса, атм | – 0,8  – 0,4 |
| Усилие, прикладываемое к рукоятке насоса при прокачке, Н (кгс), не  более:  - при движении поршня вверх  - при движении поршня вниз | – 30 (3)  – 15 (1,5) |
| Габаритные размеры (в собранном виде), мм | длина - 280±20  ширина - 55±5 |